Технические характеристики - Тренажер лучезапястный ЗМ-663С

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава Республики Беларусь | Наличие |
| 1.2 | Паспорт изделия на русском языке | Наличие |
| 1.3 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |
| 2. Технические характеристики тренажера |  |  |
| 2.1 | Назначение: | Тренажер для активного восстановления подвижности лучезапястного сустава. |
| 2.2 | Области применения: | – Переломы запястья в постиммобилизационном периоде. – Стабильный остеосинтез. – Ранняя реабилитация после вывихов запястья. – Контрактуры различного происхождения (ограничение подвижности в суставе) |
| 2.3 | Мобилизация лучезапястного сустава | Наличие |
| 2.4 | Возможность тренировки для правой и левой руки | Наличие |
| 2.5 | Регулировка по высоте | Наличие |
| 2.6 | Тренажер должен обеспечивать вращательные движения рукоятки в двух направлениях: «По часовой стрелке» и «Против часовой стрелки». | Наличие |
| 2.7 | Габаритные размеры рукоятки должны быть | - длина – не менее 145±1 мм; - ширина – не менее 90±1 мм; - диаметр – не менее 32±1 мм. |
| 2.8 | Возможность расположения на стене и на стойке | Наличие |
| 2.9 | Возможность регулировки сопротивления | Наличие |
| 2.10 | Тренажер должен иметь пять уровней нагрузки, при котором начинают поворачиваться рукоятки тренажера: | - уровень нагрузки 1 должен соответствовать усилию не более 2.0 Н ±10 % (200 гс ±10 %); - уровень нагрузки 2 должен соответствовать усилию не более 4.0 Н ±10 % (400 гс ±10 %); - уровень нагрузки 3 должен соответствовать усилию не более 6.0 Н ±10 % (600 гс ±10 %); - уровень нагрузки 4 должен соответствовать усилию не более 8.0 Н ±10 % (800 гс ±10 %); - уровень нагрузки 5 должен соответствовать усилию не более 10.0 Н ±10 % (1000 гс ±10 %). |
| 2.11 | Тренажер должен иметь дисплей, на котором в процессе использования тренажера отображается информация о тренировке | наличие |
| 2.12 | Информация, выводимая на дисплей: | -Общее количество повторений «ОБЩ ПОВТОР»: 0 – 9999. -Время тренировки «ВРЕМЯ»: 0:00 – 99:59 минут: секунд. -Затраченная энергия «КАЛР»: 0 – 9999 Ккал. -Количество повторений в минуту «ПОВТ/МИН»: 1 – 9999 об/мин. - «СКАН»: Дисплей регистрирует изменения каждые 6 секунд, работает циклически. |
| 2.13 | Тренажер должен иметь кнопку «РЕЖИМ/СБРОС». | наличие |
| 2.14 | Питание дисплея | осуществляется от одной батарейки SUM4 размер ААА 1.5 В. |
| 2.15 | Максимальная нагрузка на рукоятку тренажера | Не более 50±5 кг. |
| 2.16 | Используемый материал | ASA-пластик WR-9100 (корпус); сталь Ст5пс, акрилонитрилбутадиенстирол 2020-31 (ручка фиксации); поливинилхлорид марки SG-3 (рукоятка); акрилонитрилбутадиенстирол 2020-31 (дисплей) |
| 2.17 | Габаритные размеры | 910+-5(Д)*450+-5(Ш)*300+-5(В) мм |
| 2.8 | Масса тренажера | 8,0+-0,05 кг |