      Технические характеристики - Аппарат для местной дарсонвализации ламповый «Искра-1»
	№
	Наименование параметра
	да/нет

	1.1. 
	Назначение: Предназначен для лечения неврологических, дерматологи-ческих, стоматологических, отоларингологических, проктологических, гинекологических заболеваний в лечебных и оздоровительных учреждениях различного профиля.
	да

	1.2. 
	Частота ВЧ импульсно-модулированных колебаний, 110 кГц(8,25 кГц
	да

	1.3. 
	Питание от сети переменного тока: напряжением 220 В, частотой 50 Гц
	да

	1.4. 
	Время установления рабочего режима, не более, 3 мин
	да

	1.5. 
	Максимальная величина тока на выходе аппарата, кроме ушного и десенного,  (4(1,2) мА
	да

	1.6. 
	Потребляемая мощность, не более 80 В•А
	да

	1.7. 
	Аппарат допускает работу в непродолжительном режиме с рабочим циклом: 20 мин работы, 10 мин перерыв  в течение 8 ч
	да


	1.8. 
	Регулировка выходного тока плавная  
	да

	1.9. 
	По защите от поражения электрическим током аппарат выполнен по классу 1, рабочая часть типа BF
	да

	1.10.
	Габаритные размеры аппарата: 370х266х152 мм
	да

	1.11.
	Масса аппарата, 6 кг
	да

	1.12.
	Средняя наработка на отказ, 1500 часов 
	да

	1.13.
	Средний срок службы,  5 лет
	да

	1.14.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
	да

	1.15.
	Эксплуатационная документация на русском языке
	да

	1.16.
	Регистрационное удостоверение МЗ РБ
	да


	
	Комплект поставки
	Кол-во, шт.

	2.1.
	Аппарат для местной дарсон-вализации ламповый
	1

	2.2.
	Комплект электродов:
- электрод гребешковый;

- электрод ректальный малый;

- электрод ректальный большой;

- электрод ушной;

- электрод грибовидный малый;

- электрод грибовидный большой;

- электрод десенный;

- электрод вагинальный.
	1
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	2.3.
	Вставка плавкая
	2

	2.4.
	Комплект эксплуатационной документации (паспорт)
	1


