Технические характеристики

Система очистки дыхательных путей «Орторент»

| № п./п. | Наименование, обозначение параметра или требования | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Назначение |  |  |
| 1.1 | Система очистки дыхательных путей, далее система, предназначена для эффективной терапии по очистке дыхательных путей от легочных выделений при помощи принудительных высокочастотных малоамплитудных колебаний стенок грудной клетки. | Соответствие |
| 2. Общие требования |  |  |
| 2.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РБ | Наличие |
| 2.2 | Инструкция и паспорт на русском языке | Наличие |
| 3. Основные размеры и масса |  |  |
|  | Масса системы, кг | 14 |
|  | Габаритные размеры системы, В х Ш х Г, мм | 250 х 340 х 322 ± 10% |
|  | Масса груши управления, кг | 0,2 |
|  | Размеры груши управления: Длина полностью, мм Длина груши, мм Длина переходника, мм | 1650 80 50 |
|  | Воздушный шланг: Длина одной трубки, мм Радиус, мм | Наличие 1500 30 |
|  | Масса воздушного шланга, кг | 0,3 |
| 4. Технические и функциональные характеристики |  |  |
|  | Сфера применения: ЛПУ, гимнастические и реабилитационные залы, помещения для ЛФК и АФК, домашние условия | Соответствие |
|  | В общем виде изделие состоит из надувного жилета, компрессора, генерирующего воздушные импульсы, кабеля питания, соединительных шлангов, груши управления | Соответствие |
|  | Время установления рабочего режима менее 3-х минут | Соответствие |
|  | Продолжительный режим работы, часов в сутки | 8 |
|  | Электропитание от сети В, Гц | (230±23), 50 |
|  | Потребляемая мощность импульсного генератора воздуха, ВА | 450 |
|  | Импульсный генератор воздуха имеет в качестве интерфейса пользователя панель управления с подсветкой экрана | Соответствие |
|  | Панель управления отображает счётчик отработанного времени, в часах и минутах | Соответствие |
|  | Подача воздушной струи через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов для предварительного наполнения воздухом надувного пневможилета осуществляется в случае однократного (первичного после включения изделия) нажатия кнопки «Вкл.» | Соответствие |
|  | Подача воздушной струи (с заданной частотой колебаний, заданным значением давления, в течение заданного периода времени) через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов осуществляется в случае повторного нажатия кнопки «Вкл.» | Соответствие |
|  | Прекращение подачи воздушной струи через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов осуществляется в случае нажатия кнопки «Выкл.» | Соответствие |
|  | Автоматический перевод изделия в режим сна (прекращение подачи воздушной струи в пневможилет через гибкие шланги) в случае отсутствия команд от пациента/лечащего врача в течение 10 минут после первичного нажатия кнопки «Вкл.» | Наличие |
|  | Импульсный генератор воздуха поддерживает режим плавного старта: постепенного нарастания режима терапии до выбранной частоты и давления в течение 20 сек | Наличие |
|  | Индивидуальная настройка времени лечения, в течение которого значения будут увеличиваться от начальных до конечных (в процентах) | Наличие |
|  | Диапазон частоты колебаний воздушного потока, Гц | от 5 до 20 |
|  | Диапазон значений давления подаваемой воздушной струи (давления осцилляции), включительно с шагом регулировки 0,4 кПа | от 0,4 до 4 |
|  | Диапазон времени терапии, мин | от 1 до 60 |
|  | Надувная камера в составе жилета имеет структуру замкнутых ячеек | Соответствие |
|  | Шаг регулировки времени, мин | 1 |
|  | Возможность задания собственной программы терапии (до 8 точек программирования) с указанием для каждой точки собственных значений частоты, давления и времени терапии в пределах установленных лимитов | Наличие |
|  | Общий объём надувной камеры, литров | 25 |
|  | Присоединенный импульсный генератор воздуха управляет надувным жилетом и подает колебания на стенку грудной клетки | Соответствие |
|  | Возобновление терапии при повторном нажатии груши управления | Соответствие |
|  | Встроенное программное обеспечение | Наличие |
|  | Возможность использования стандартного режима или создания новых программ терапии | Наличие |
|  | Возможность изменения ранее созданных и новых программных режимов до запуска терапии | Наличие |
|  | Терапия автоматически завершается после прохождения всех точек программирования | Соответствие |
|  | Надувная камера в составе жилета выдерживает внутреннее давление без разрыва или деформации во время испытания, кПа | 70 |
|  | Специальные застёжки-фастекс со стороны груди жилета и застёжки-«липучки» на плечах для удобства корректировки плотности прилегания жилета | Соответствие |
| 5. Комплектация |  |  |
| 5.1 | Система очистки дыхательных путей | 1 шт. |
| 5.2 | Жилет надувной регулируемый классический | 3 шт. |
| 5.3 | Воздушный шланг | 2 шт. |
| 5.4 | Груша управления | 1 шт. |
| 5.5 | Шнур питания | 1 шт. |
| 5.6 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5.7 | Паспорт | 1 шт. |
| 6. Обработка, эксплуатация и обслуживание |  |  |
| 6.1 | Обработка дезинфицирующими средствами | Возможно |
| 6.2 | Средний срок службы, лет | 5 |
| 6.3 | Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
| 6.4 | Средняя наработка на отказ, ч | 10 000 |