Технические характеристики - Тренажер для плеча и локтя ЗМ-660С в составе:
Стойка большая для крепления тренажеров
	№
	Описание требований
	Наличие функции или величины параметра

	1. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь
	Наличие

	1.2
	Паспорт изделия на русском языке
	Наличие

	1.3
	Гарантия 
	Не менее 12 месяцев

	2. Технические характеристики тренажера

	2.1
	Назначение:
	для активного восстановления подвижности плечевого сустава

	2.2
	Области применения:
	– Переломы верхних конечностей в постиммобилизационном периоде.

– Стабильный остеосинтез.

– Состояния после артропластики, пластики сухожилий.

– Патология мышц плечевого пояса.

– Воспалительные заболевания – бурситы, тендиниты, артриты (вне обострения).

– Мышечная слабость, восстановление мышечной силы.

– Контрактуры различного происхождения (ограничение подвижности в суставе)

	2.3
	Мобилизация плечевого  сустава
	Наличие

	2.4
	Возможность тренировки для правой и левой руки
	Наличие

	2.5
	Регулировка по высоте
	Наличие

	2.6
	Возможность расположения на стене и на стойке
	Наличие

	2.7
	Тренажер должен обеспечивать вращательные движения рукоятки в двух направлениях: «По часовой стрелке» и «Против часовой стрелки»
	Наличие

	2.8
	Диапазон регулировки длины рукоятки 
	от 330±5 до 570±5 мм.

	2.9
	Габаритные размеры рукоятки 


	- длина не менее 170±2 мм;

- диаметр не менее 74±2 мм

	2.10
	Максимальная нагрузка на рукоятку тренажера 
	Не более 50±5 кг

	2.11
	Возможность регулировки сопротивления 
	Наличие

	2.12
	Тренажер должен иметь пять уровней нагрузки, при котором начинают поворачиваться рукоятки тренажера:


	- уровень нагрузки 1 должен соответствовать усилию не более 5.0 Н ±10 % (500 гс ±10 %);

- уровень нагрузки 2 должен соответствовать усилию не более 8.0 Н ±10 % (800 гс ±10 %);

- уровень нагрузки 3 должен соответствовать усилию не более 11.0 Н ±10 % (1100 гс ±10 %);

- уровень нагрузки 4 должен соответствовать усилию не более 14.0 Н ±10 % (1400 гс ±10 %);

- уровень нагрузки 5 должен соответствовать усилию не более 17.0 Н ±10 % (1700 гс ±10 %).

	2.13
	Тренажер должен иметь дисплей, на котором в процессе использования тренажера отображается информация о тренировке


	Наличие

	2.14
	Информация, выводимая на дисплей:


	-Общее количество повторений «ОБЩ ПОВТОР»: 0 – 9999.

-Время тренировки «ВРЕМЯ»: 0:00 – 99:59 минут: секунд.

-Затраченная энергия «КАЛР»: 0 – 9999 Ккал.

-Количество повторений в минуту «ПОВТ/МИН»: 1 – 9999 об/мин.

-«СКАН»: Дисплей регистрирует изменения каждые 6 секунд, работает циклически.

	2.15
	Тренажер должен иметь кнопку «РЕЖИМ/СБРОС».
	Наличие

	2.16
	Питание дисплея 


	осуществляется от одной батарейки SUM4 размер ААА 1.5 В

	2.17
	Используемый материал
	ASA-пластик WR-9100 (корпус); сталь Ст5пс, акрилонитрилбутадиенстирол 2020-31 (ручка фиксации); поливинилхлорид марки SG-3 (рукоятка); акрилонитрилбутадиенстирол 2020-31 (дисплей)

	2.18
	Габаритные размеры
	910(Д)*450(Ш)*430(В)мм

	2.19
	Масса
	8,0 кг

	3. Технические характеристики стойки большой:

	3.1
	Назначение:
	Стойка для восстановительных и реабилитационных тренажеров.

Приборные стойки применяются в клиниках, кабинетах ЛФК, реабилитационных центрах, санаториях и пр. Предназначены для более удобного размещения и использования тренажеров для активной реабилитации, а также одновременного использования приборов несколькими пациентами c разных сторон.

	3.2
	Габаритные размеры, мм
	Не более 1650±10 (Д) × 850±5 (Ш) × 1810±10 (В) мм

	3.3
	Вес нетто, кг
	Не более 94.0±0.65 кг

	3.4
	Материал
	Металлическая сборно-сварная конструкция из листовой углеродистой стали, трубы стальной профильной

	3.5
	Используемый материал:
	Сталь Ст3сп (конструкция); краска порошковая эпоксидная

П-ЭП-45 (покрытие), ДСП 16

	3.6
	Столешница сделана из МДФ
	наличие

	3.7
	Габаритные размеры столешницы, мм:
	Не менее 1650±10 (Д) × 850±5 (Ш) × 25±2 (Т) мм

	3.8
	Максимальная нагрузка на столешницу, кг:
	не более 150±5 кг

	3.9
	Конструкция стойки большой должна обеспечивать ее устойчивость при установке стойки на горизонтальной плоскости и при приложении к ней на высоте (130÷150) см с любой стороны бокового усилия величиной не менее 800±10 Н (80±1 кгс).
	соответствие

	3.10
	Максимальная возможная нагрузка на стойки
	Не менее 500±25 кг

	3.11
	Механическая прочность стоек
	Не менее 700±30 кг

	4. Комплект поставки

	4.1
	Тренажер для плеча и локтя ЗМ-660С
	1 шт.

	
	* Тренажер для плеча и локтя портативный ЗМ-661С
	1 шт.

	
	* Тренажер многофункциональный мини-байк ЗМ-662С
	1 шт.

	
	* Тренажер лучезапястный ЗМ-663С
	1 шт.

	
	* Тренажер для верхнего плечевого пояса ЗМ-664С
	1 шт.

	
	* Тренажер многофункциональный мини-байк портативный ЗМ-665С
	1 шт.

	
	* Тренажер пальцев кисти ЗМ-001
	1 шт.

	
	*Тренажер блочный верхних/нижних конечностей с двойной тягой ЗМ-БТ-1142
	1 шт.

	4.2
	Боковые рамы
	2 шт.

	4.3
	Поперечные балки
	6 шт.

	4.4
	Столешница
	1 шт.

	4.5
	Крепеж
	1 комп.


	*Внимание! Стойка (большая) в комплекте с тренажером для плеча и локтя ЗМ-660С

может дополнительно комплектоваться тренажерами механотерапии количеством до 7 шт. на выбор:

· Тренажер для плеча и локтя портативный ЗМ-661С

· Тренажер многофункциональный мини-байк ЗМ-662С

· Тренажер лучезапястный ЗМ-663С

· Тренажер для верхнего плечевого пояса ЗМ-664С

· Тренажер многофункциональный мини-байк портативный ЗМ-665С

· Тренажер пальцев кисти ЗМ-001

· Тренажер блочный верхних/нижних конечностей с двойной тягой ЗМ-БТ-1142


