Технические характеристики

Аппарат для механотерапии «Орторент»

Модель «МОТО детский» для нижних конечностей

| № п./п. | Наименование, обозначение параметра или требования | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Назначение |  |  |
| 1.1 | Аппарат для механотерапии «Орторент» модель «МОТО», далее аппарат, предназначен для активной и пассивной разработки нижних конечностей. Может применяться для восстановления после травм, для реабилитации после инсультов, заболевании суставов конечностей и при заболеваниях, сопровождающихся мышечной слабостью и расстройством координации движения, снижении дефицита движений и др. | Соответствие |
| 2. Общие требования |  |  |
| 2.1 | Регистрационное удостоверение МЗРБ | Наличие |
| 2.2 | Инструкция и паспорт на русском языке | Наличие |
| 3. Основные размеры и масса аппарата |  |  |
| 3.1 | Габаритные размеры аппарата (ШхДхВ), мм | 515х790х1150 ± 20 |
| 3.2 | Диапазон высоты аппарата в рабочем состоянии, мм | 1150 до 1625 |
| 3.3 | Высота основания аппарата, мм | 60 ± 3 |
| 3.4 | Масса аппарата, кг | 34 ± 2 |
| 3.5 | Цветной сенсорный дисплей/панель управления с сенсорной технологией тач-скрин. Диагональ дюйм/мм | Наличие 10.1” ± 2” /256 |
| 3.6 | Диаметр цилиндрических ручек, мм | 27,5 ± 3 |
| 3.7 | Размеры внутренней части опор взрослые (ШхДхВ), мм | 109х208х80 ± 10% |
| 3.8 | Межпедальное расстояние, мм | 120 |
| 3.9 | Транспортировочные ролики (колеса), интегрированные в основание аппарата для удобства перемещения | D=75 мм, 2 шт |
| 4. Технические и функциональные характеристики аппарата |  |  |
|  | Электропитание от сети | 220 В, 50 Гц |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током, тип | Класс I, BF |
|  | Потребляемая мощность, не более | 120 ВА |
|  | Величина подъема блока управления до верхнего положения, мм | 470 |
|  | Радиусы вращения педалей, мм | 50/75/100/125 ± 0,5 |
|  | Диапазон регулировки положения рукояток, мм | 700 - 1170 |
|  | Диапазон дозированных нагрузок ноги, Н | 0 - 250 |
|  | Кратность нагрузки | 10 |
|  | Число уровней изменения сопротивления | 51 |
|  | Максимальная масса пациента, кг | 210 |
|  | Диапазон значений роста пациента, см | 125 - 200 |
|  | Средняя наработка на отказ, часы | Не менее 60 000 |
|  | Время непрерывной работы, часы | Не менее 8 |
|  | Встроенное программное обеспечение | Наличие |
|  | Программное обеспечение, встроенное в изделие, обеспечивает взаимодействие с удалённым сервером обработки данных пациента (беспроводное подключение к сети Интернет) | Наличие |
|  | Встроенный модуль Wi-Fi: | Наличие |
|  | Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее аппарата: Время терапии, мин Время активной терапии, мин Время пассивной терапии, мин Активность левой конечности, % Активности правой конечности, % Средняя скорость, обороты/мин Нагрузка (мин./сред./макс.), кг Пройденное расстояние, м Активное расстояние, м Пассивное расстояние, м Энергозатраты, ккал Количество спазмов, шт Тугоподвижность (нач./сред./кон.), балл | Наличие |
|  | Колонна аппарата для верхних конечностей имеет возможность электронного изменения высоты для регулировки под рост пациента | Наличие |
|  | Один встроенный электродвигатель для нижних конечностей | Наличие |
|  | При изменении высоты стойки для верхних конечностей операционная панель аппарата перемещается совместно с ней, для удобства просмотра информации на экране операционной панели | Наличие |
|  | Ступенчатая регулировка педалей | Наличие |
|  | Универсальные опоры, обеспечивающие стабильность ног во время тренировки, при помощи фиксаторов для ступни с фиксирующими липучками | Наличие (пара) |
|  | Шарнирно соединенный с безопасными педалями узел поддержки голени с изменяемой высотой и фиксирующими лентами «на липучке» | Наличие |
|  | Биологическая обратная связь | Наличие |
|  | Диапазон числа оборотов при пассивном режиме, об/мин: Нижняя граница Верхняя граница | 0 60 |
|  | Диапазон числа оборотов при активном режиме, об/мин: Нижняя граница Верхняя граница | 0 120 |
|  | Изменение нагрузки в диапазоне: Нижняя граница Верхняя граница | 0 кг 25 кг |
|  | Время тренировки, мин: Нижняя граница Верхняя граница | 1 180 |
|  | Возможность установки неограниченного времени тренировки, с переходом в режим «пауза» | Наличие |
|  | Возможность использования устройства из инвалидной коляски и стула | Наличие |
|  | Встроенные программы тренировок, количество | 16 |
|  | Неврологическая реабилитация | Наличие |
|  | Активная реабилитация верхних конечностей | Наличие |
|  | Пассивная реабилитация верхних конечностей | Наличие |
|  | Ассистивная тренировка - аппарат автоматически подстраивает скорость под возможности пациента | Наличие |
|  | Изокинетическая тренировка - аппарат автоматически подстраивает нагрузку под возможности пациента | Наличие |
|  | Функция распознавания спастики, с автоматическим изменением направления движения для снятия спастики | Наличие |
|  | Профилактика осложнений у пациентов со сниженной двигательной активностью | Наличие |
|  | Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента | Наличие |
|  | Экран имеет возможность блокировки от несанкционированного нажатия | Наличие |
|  | Игровая мотивационная программа тренировки двигательной активности и симметричности усилий конечностей, использующая принцип БОС, шт | 2 |
|  | Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы и сохранять их в памяти операционной панели | Наличие |
|  | Возможность корректировать тренировочные программы. | Наличие |
|  | Возможность обновления программного обеспечения | Наличие |
|  | Возможность изменения направления движения (вперед / назад) путем нажатия на кнопку на операционной панели управления или автоматически (программно) | Наличие |
|  | Постоянный спазм контроль с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики, изменения направления вращения | Наличие |
|  | Функция восстановления направления вращения после срабатывания защиты от спастики | Наличие |
|  | Функция самотестирования аппарата | Наличие |
|  | Режим помощи подачи педалей до начала и после окончания тренировки для облегчения вкладывания\удаления конечностей из педалей | Наличие |
| 5. Комплектация |  |  |
|  | Аппарат для механотерапии «Орторент». Модель «МОТО» | 1 шт. |
|  | Шнур питания | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Паспорт | 1 шт. |
|  | Манжеты на «липучке» (для захвата кистью руки) | 1 шт. (пара) |
|  | Педали детские | 1 шт. (пара) |
|  | Цилиндрические ручки | 1 шт. (пара) |
| 6. Изделия, поставляемые при необходимости (опция): |  |  |
|  | Педали взрослые (опция) |  |
|  | Педали с жесткой фиксацией взрослые (опция) |  |
|  | Педали с жесткой фиксацией детские (опция) |  |
|  | Стул взрослый (опция) |  |
|  | Стул детский (опция) |  |
|  | Ручки с локтевой поддержкой (опция) |  |
|  | Ручки с локтевой поддержкой с фиксатором запястья (опция) |  |