| Технические характеристики Мойка медицинская ультразвуковая «ЕЛАМЕД», исполнение 5 по ГИКС.942849.112 ТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование, обозначение параметра или требования | Значение параметра |
| 1. | Назначение | Предстерилизационная очистка от органических соединений животного происхождения, твердых частиц неорганических соединений, лекарственных и дезинфицирующих средств медицинских изделий, изготовленных из металлов, стекла, силикона, пластика, резины, в целях профилактики внутрибольничных инфекций у пациентов и персонала медицинских организаций |
| 2. | Действующие факторы | Комбинированное воздействие химического раствора, ультразвуковых колебаний и тепла |
| 3. | Комплект поставки: | 1.Мойка медицинская ультразвуковая, исп.5; 2. Руководство по эксплуатации; 3. Транспортная тара; 4. Принадлежности: - штуцер ½ дюйма - шланг 2 м - USB-накопитель емкость от 2 ГБ до 32 ГБ тип USB 2.0 |
| Материалы |  |  |
| 4.1 | Материал корпуса, ванны, корзины | Нержавеющая сталь |
| 4.2 | Материал крышки | Прозрачный пластик |
| Размеры и объемы |  |  |
| 5.1 | Габаритные размеры корпуса (длина×ширина×высота), мм | (380±20)×(300±20)×(290±15)±10% |
| 5.2 | Максимальный объем ванны, л | 10,0±10% |
| 5.3 | Полезный (рабочий) объем ванны (до ограничительной окантовки по периметру верхнего края ванны), л | 7,8±10% |
| 5.4 | Внутренние размеры ванны (длина×ширина×высота), мм | (300×240×150)±10% |
| 5.5 | Внутренние размеры корзины (длина×ширина×высота), мм | (265×210×85)±10% |
| 5.6 | Габаритные размеры корзины (длина×ширина×высота), мм | (275×210×130)±10% |
| 5.7 | Длина сетевого шнура, м | 1,5+0,15 |
| 6. | Масса, кг | Не более 9,0 |
| 7. | Слив отработанного рабочего раствора | Шаровой кран |
| Электротехнические характеристики |  |  |
| 8.1 | Электрическое питание | сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230В (-23В, +23В) |
| 8.2 | Электрическая мощность, потребляемая от сети переменного тока | не более 600 ВА |
| 8.3 | Входная мощность УЗ-генератора | 300±50 ВА |
| 8.4 | Рабочая ультразвуковая частота, кГц | 40,0±1,5 |
| 8.5 | Функция «SWEEP» (циклическое скачкообразное изменение частоты) | наличие |
| 8.6 | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности, не более | 70дБА |
| Дополнительные функции |  |  |
| 9.1 | Диапазон задания температуры рабочего раствора | От +18°С до +45°С, шаг задания температуры 1°С |
| 9.2 | Диапазон задания продолжительности очистки | От 1 мин. до 99 мин., Шаг задания времени очистки 1 мин. |
| 9.3 | Дегазация раствора | Продолжительность дегазации 5мин.±5% |
| 9.4 | Сохранение последних выполненных настроек обработки | наличие |
| 9.5 | Индикация световая | Функций УЗ-очистки, «Нагрев», «SWEEP», «Дегазация». Четырехразрядный индикатор продолжительности очистки, четырехразрядный индикатор заданной и реальной температуры раствора |
| 9.6 | Индикация звуковая | Запуск, окончание очистки, достижение предельного значения при задании параметров обработки |
| 9.7 | Запись отчета о проведенных обработках медицинских изделий на внешнем накопителе данных | наличие |
| 9.8 | Характеристики накопителя | USB-флэш-накопитель версии 2.0 объемом от 2ГБ до 32ГБ с файловой системой FAT 32 |
| 9.9 | Просмотр и редактирование текущей даты и времени (Календарь) | наличие |
| 9.10 | Максимальное количество отчетов, сохраняемых в памяти мойки | 100 |
| 9.11 | Запись новых отчетов на место наиболее «старых» при полном заполнении памяти | наличие |
| 9.12 | Содержание отчета | -наименование мойки -порядковый номер отчета, -дата и время начала и окончания работы, -параметры выполненного цикла: температура рабочего раствора и продолжительность ультразвуковой обработки |
| 9.13 | Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С, атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (600-8 00 мм рт.ст.) |
| 9.14 | Дезинфекция | Наружные поверхности мойки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ 287-113: 3%-ным раствором перекиси водорода |
| Срок службы |  |  |
| 10.1 | Календарный срок службы мойки | Не менее 5 лет с момента начала эксплуатации до достижения предельного состояния |
| 10.2 | Средняя наработка на отказ | Не менее 2000 ч. |
| Гарантии изготовителя |  |  |
| 11.1 | Гарантийный срок эксплуатации | Не менее 12 мес. |
| Общие требования |  |  |
| 12.1 | Регистрационное удостоверение МЗРБ | Наличие |
| 12.2 | Инструкция и паспорт на русском языке | Наличие |