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Мойка медицинская ультразвуковая
«ЕЛАМЕД», исполнение 5
по ГИКС.942849.112 ТУ


	№ п./п.
	Наименование, обозначение
параметра или требования
	Значение параметра

	1.
	


Назначение



	Предстерилизационная очистка от органических соединений животного происхождения, твердых частиц неорганических соединений, лекарственных и дезинфицирующих средств медицинских изделий, изготовленных из металлов, стекла, силикона, пластика, резины, в целях профилактики внутрибольничных инфекций у пациентов и персонала медицинских организаций

	2.
	Действующие факторы
	Комбинированное воздействие химического раствора, ультразвуковых колебаний и
тепла

	3.
	Комплект поставки:

	1.Мойка медицинская ультразвуковая,   исп.5;
2. Руководство по эксплуатации;
3. Транспортная тара;
4. Принадлежности:
- штуцер ½ дюйма
- шланг 2 м
- USB-накопитель емкость от 2 ГБ до 32 ГБ тип  USB 2.0

	Материалы

	4.1
	Материал корпуса, ванны, корзины
	Нержавеющая сталь

	4.2
	Материал крышки
	Прозрачный пластик

	Размеры  и объемы

	5.1
	Габаритные размеры корпуса (длина×ширина×высота),  мм
	(380±20)×(300±20)×(290±15)±10%


	5.2
	Максимальный объем ванны, л
	10,0±10%

	5.3
	Полезный (рабочий) объем ванны   (до ограничительной окантовки по периметру верхнего края ванны), л
	7,8±10%

	5.4
	Внутренние размеры ванны (длина×ширина×высота),  мм
	(300×240×150)±10%

	5.5
	Внутренние размеры корзины (длина×ширина×высота),  мм
	(265×210×85)±10%

	5.6
	Габаритные размеры корзины (длина×ширина×высота),  мм
	(275×210×130)±10%

	5.7
	Длина сетевого  шнура, м
	1,5+0,15

	6.
	Масса, кг
	Не  более 9,0

	7.
	Слив   отработанного рабочего раствора
	Шаровой кран

	Электротехнические характеристики

	8.1
	Электрическое питание
	сеть переменного тока  частотой 50 Гц,   напряжением 230В   (-23В, +23В)

	8.2
	Электрическая мощность, потребляемая от сети переменного тока
	не более 600 ВА

	8.3
	Входная мощность УЗ-генератора
	300±50  ВА

	8.4
	Рабочая ультразвуковая частота, кГц
	40,0±1,5

	8.5
	Функция «SWEEP» (циклическое скачкообразное изменение частоты)
	наличие

	8.6
	Допустимый корректированный уровень звуковой мощности,  не более
	70дБА

	Дополнительные функции

	9.1
	Диапазон задания температуры рабочего раствора
	От +18°С до +45°С,  шаг задания температуры  1°С

	9.2
	Диапазон задания продолжительности очистки
	От 1 мин. до 99 мин., Шаг  задания времени очистки  1 мин.

	9.3
	Дегазация раствора
	Продолжительность  дегазации 5мин.±5%

	9.4
	Сохранение последних выполненных настроек обработки
	наличие

	9.5
	Индикация световая
	Функций  УЗ-очистки, «Нагрев», «SWEEP»,  «Дегазация». Четырехразрядный индикатор продолжительности очистки, четырехразрядный индикатор заданной и реальной температуры раствора

	9.6
	Индикация звуковая
	Запуск, окончание очистки, достижение предельного значения при задании параметров обработки

	9.7
	Запись отчета о проведенных обработках медицинских изделий на внешнем накопителе данных
	наличие

	9.8
	Характеристики накопителя
	USB-флэш-накопитель версии 2.0 объемом от 2ГБ до 32ГБ с файловой системой FAT 32

	9.9
	Просмотр и редактирование текущей даты и времени  (Календарь)
	наличие

	9.10
	Максимальное количество отчетов, сохраняемых в памяти мойки
	100

	9.11
	Запись новых отчетов на место наиболее «старых» при полном заполнении памяти
	наличие

	9.12
	Содержание отчета
	-наименование мойки
-порядковый номер отчета,
-дата и время начала и окончания работы,
-параметры выполненного цикла: температура рабочего раствора и продолжительность ультразвуковой обработки

	9.13
	Условия эксплуатации
	Температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С, атмосферное давление   86,6-106,7 кПа (600-8 00 мм  рт.ст.)

	9.14
	Дезинфекция
	Наружные поверхности мойки  устойчивы к дезинфекции химическим методом  по МУ 287-113: 3%-ным раствором перекиси водорода

	Срок службы

	10.1
	Календарный  срок службы мойки
	Не менее 5 лет с момента начала эксплуатации до достижения предельного состояния

	10.2
	Средняя наработка на отказ
	Не менее 2000 ч.

	Гарантии изготовителя

	11.1
	Гарантийный срок эксплуатации
	Не менее 12 мес.
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	12.1
	Регистрационное удостоверение МЗРБ
	Наличие

	12.2
	Инструкция и паспорт на русском языке
	Наличие
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